Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения | Монитор пациента |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Консоль | Монитор пациента прикроватный, гемодинамический. Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а также в операционных для мониторинга состояния пациентов. Наличие сенсорного экрана, который обеспечивает прямой доступ к необходимым параметрам. Параметры измерений: - ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, индекс перфузии, ЧП, Инвазивное кровяное давление (ИАД), Капнометрия (СО2), Температура. Режим отображения кривой: Фиксированная или подвижная без затухания Максимальное число каналов кривых: 6 каналов Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25 либо 50 мм/с Скорость развертки респирации: 6,25, 12,5 либо 25 мм/с Цвет отображения кривой: 14 цветов Измеряемые параметры: ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее) отображение в бедренной, легочной артерии, центральное венозное давление, давление левого/правого предсердия, ВЧД, пупочное артериальное/венозное давление, SpO2, ЧП, 2 канала ТЕМП, опционально - O2, FiCO2, ETCO2, 2 канала ИАД Цвет отображения числовых данных: 14 цветов Тревога Настраиваемые уровни параметрической тревоги по приоритетам: Высокий; Средний; Низкий; Уведомление; с различными звуковыми и визуальными индикаторами. Возможность паузы звукового сигнала на 1 минуту с сохранением визуального индикатора, возможность паузы и звукового и визуального индикатора одновременно. В случае возникновения тревоги система вызова медсестры активируется. Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, SpO2, НИАД, опционально - ИАД, ETCO2, CO2, O2 Тревоги аритмии: 13 типов Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T. Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. Индикатор тревоги: Наличие Звук тревоги: 4 типа Подавление звука тревоги: наличие. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. Приостановка тревоги: наличие. Все тревоги выключены: Обеспечивается Приоритет громкости: Высокий ≥ Средний ≥ Низкий ≥ Уведомление. ЭКГ Отведения: Кабель на 3-электрода: I, II, III Кабель на 5-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен Защита от электрохирургического оборудования: наличие Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек Контроль отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор Диапазон измерения ЧСС 15 - 350 уд/мин Диапазон измерения ЧСС: 30 – 300 уд/мин (взрослые/дети). 30 – 350 уд/мин Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, от 30 до 349 уд/мин с шагом 1 уд/мин Элементы тревоги: ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ Анализ аритмии: Метод анализа: Метод сравнения по образцу Число каналов: 2 Сообщения аритмии: Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T Количество файлов отчетов об аритмии: 168 часа Запись трендов Построение трендов продолжительностью 168 часов, 20 блоков (кривая сигнала продолжительностью 10сек) Измерение уровня ST: Число каналов измерения: с 3-электродов: 1 канал, с 5- электродов: 2/7 каналов. Диапазон измерения уровня ST: ±2,0 мВ Респирация (трансторакальная импедансная пневмография) Метод измерения: Трансторакальная импедансная пневмография Число каналов: RA - LA Диапазон подсчета частоты респирации SpO2 Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Метод измерения: Метод поглощения света двух длин волн Диапазон отображения: 0 - 100 % SpO2 Частота пульса: 20 - 300 уд/мин Неинвазивное кровяное давление, НИАД Наличие Метод измерения: Осциллометрический Диапазон измерений: 20 - 260 мм рт. ст. Режим измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга Максимальное время измерения: Взрослый/ребенок: 160 сек, Новорожденный: 80 сек Установки давления манжеты: Ручная или авто Максимальная величина подкачки: Взрослый/ребенок: 260 мм рт. ст. Новорожденный: 130 мм рт. ст. Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД), давление манжеты во время измерения НИАД, Цикл обновления дисплея данных НИАД: Обновляется при каждом измерении Прерывание питания: Спуск сразу после выключения питания Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек Инвазивное кровяное давление, ИКД Программа предустановлена в меню Диапазон автоматического обнуления: ±200 мм рт. ст. Точность диапазона автоматического обнуления: ±1 мм рт. ст. Диапазон измерений: -50 - 300 мм рт. ст. Точность измерений: ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) Температурный сдвиг: ±0,1 мм рт.ст./1°C Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД) Отключение тревоги: Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. Частота пульса Диапазон расчета: 0, 30 - 300 уд/мин Диапазон отображения: 0 - 300 уд/мин Точность измерения (среднеквадратичное значение): ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) Температура Наличие Число каналов: 2 фиксированных канала Диапазон измерений: от 0 до 50°C, от 32 до 122°F Точность измерения: ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) Диапазон отображения: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F) Дисплей: - размер по диагонали 12,1 дюймов. - цветной сенсорный ЖКИ типа TFT - разрешение 1024 × 768 точек на дюйм. 8 коннекторов, которые позволяют использовать разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента. Вес 4,5 кг. Аккумуляторная батарея Тип батареи: Литий ионная Число батарей: 1 Время работы от батареи:120 - 240 минут (в зависимости от эксплуатации и вида батареи) Индикатор состояния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги. Встроенный термический принтер Скорость печати 25,50 мм\сек, Размер бумаги 58 мм Период печати – продолжающийся, 10/20/30 секунд. Клавиша печати – наличие. Возможность печати после нажатия последних 5 секунд. Возможность выбора трех каналов кривых. Интерфейс DC порт – не менее 18 VDC, не менее 2.8A LAN порт, порт вызова мед. сестры, HDMI порт, USB порт поддерживающий передачу данных на внешние носители не менее 64 Гб а также подключение USB WiFi адаптера. Возможность подключения к центральной станции мониторинга до 64 мониторов. Охлаждение: воздушное. | - шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ с 5 отведениями | Кабель ЭКГ Количество отведений: 5 Количество каналов: 2/7 каналов | - шт. |
|  |  | 3 | Датчик SpO2 педиатрический | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови для педиатрии. | - шт. |
|  |  | 4 | Датчик SpO2 неонатальный | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой насадку на ступню. Предназначен для измерения пульса для новорожденных. | - шт. |
|  |  | 5 | Удлинительный кабель для SpO2 | Кабель удлинитель для датчиков пульсоксиметрии с целью подключения к монитору пациента. | - шт. |
|  |  | 6 | Адаптер СО2 (Sidestream) | Дыхательный адаптер бокового потока для капнографии | - шт. |
|  |  | 7 | Датчик СО2 (Sidestream) | Диапазон измерения: От 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19% Точность: 0-40мм рт.ст. ± 2 мм рт.ст., 41 -70мм рт.ст. ± 5% от показаний 71 -100мм рт.ст. ± 8% от показаний/101-150мм рт.ст. ± 10% от показаний Частота дыхания: От 2 до 150 вдохов в минуту | - шт. |
|  |  | 8 | Температурный датчик поверхностный | Термодатчик накожный, поверхностный | - шт. |
|  |  | 9 | Кабель для ИАД | Кабель и крепление подключения датчика ИАД к монитору пациента – наличие | - шт. |
|  |  | 10 | Датчик для ИАД | Датчик ИАД: Диапазон измерения От -50 до 300 мм. рт. ст Точность <100 мм. рт. ст: ± 1 мм. рт. ст. >= 100 мм. рт. ст: ± 1 от величины Диапазон измерения частоты пульса : От 0 до 300 уд/мин Нулевая балансировка Диапазон: ± 200 мм. рт. ст. Точность: ± 1 мм. рт. ст. Отклонение: ± 1 мм. рт. ст. за 24 часа Чувствительность датчика 5 μВ/мм. рт. ст Диапазон измерения частоты пульса От 0 до 300 уд/мин | - шт. |
|  |  | 11 | Адаптер для ИАД, одноразовый | Одноразовая система ИАД: наличие. Предназначен для передачи колебания пульсовой волны на датчик ИАД, который соединен непосредственно с монитором. Датчик передает показания на монитор, отображающий кривую ИАД | - шт. |
|  |  | 12 | Тележка | Тележка на 5 колесах с креплением для монитора пациента и корзиной для принадлежностей. | - шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: 100-240В переменного тока (50/60Гц) Разъем питания постоянного тока: 18В постоянного тока, 2.8A |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП “Детская больница г. Караганды» |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г. Караганда, улица К.Либкнехта 106В |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот № 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат ИВЛ для детей и взрослых |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок Аппарат ИВЛ | Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные технические характеристики: Вентилятор -электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Возможность работы, как от встроенной турбины, так от внешнего воздушного компрессора или центрального газоснабжения – наличие. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: 1 аккумулятор, 5600 мАч в. Минимальное время работы от аккумулятора: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); Дисплей: Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю 15,6 дюйма, разрешение 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на 270 градусов, поворот вверх и вниз 45 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – 1. Разъем USB – 1. Разъем RS-232 – 1. Порт для вызова медсестры –1. Разъем VGA – 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Диапазон давления: от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: 180 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. Режим регулируемой по давлению вентиляции с регулировкой по объему - наличие. Режим вентиляции со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. Режим регулируемой по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. Режим вентиляции с адаптируемым минутным объемом – наличие. P0.1 давление окклюзии, равное 100 мс – наличие. WOB работа дыхания – наличие. RSBI индекс быстрого поверхностного дыхания – наличие. PEEPi внутреннее положительное давление в конце выдоха – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Парамагнитный датчик О2 – опционально. Режим неонатальной вентиляции – опционально. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опционально. VS вентиляция с поддержкой объемом – опционально. Weaning Tool инструмент для отлучения от ИВЛ – опционально. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опционально. Модуль измерения CO2 Sidestream в боковом потоке - опционально: Диапазон измерений от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение 1 мм. рт. ст. Измеряемые параметры: МОCO2; Диапазон от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не менее 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 Mainstream в основном потоке - опционально: Диапазон измерений от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение 1 мм. рт. ст. Измеряемые параметры: подъем CO2 от 0 до 9,99 %/л, МОCO2 от 0 до 9999 мл/мин. Модуль пульсоксиметрии SpO2 - наличие: Диапазон измерений от 0 до 100 %. Разрешение 1%. Погрешность: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП от 20 до 300 /мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регулировки: O2 от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые от 100 до 4000 мл. Дети от 20 до 300 мл, Новорожденные от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети от 1 до 100 /мин. Частота SIMV от 1 до 60 /мин. Время вдоха от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) от 4:1 до 1:10. Время подъема давления от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) от 0 до 50 см H2O. Уровень регулировки давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха от 0 до 80 см H2O. В режиме неинвазивной вентиляция новорожденных: Система подачи газа высокого давления от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления от 0 до 100 см H2O, Резервная система подачи воздуха от 0 до 80 см H2O, максимальный поток 200 л/мин. Низкое давление от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые от 100 до 4000 мл. Дети от 20 до 300 мл. Новорожденные от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые от 2 до 60 л/мин; Дети от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые от 6 до 180 л/мин; Дети от 6 до 30 л/мин; Новорожденные от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха от 5 до 60%. PEEP (режим nCPAP) от 0 до 50 см H2O. Минутный объем от 25 до 350%. Вес: Взрослые от 10 до 200 кг; Дети от 3 до 35 кг; Новорожденные от 0,2 до 15 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление от -20 до 120 см H2O. Дыхательный объем от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) от 0 до 120 см H2O. I:E от 150:1 до 1:150. Время вдоха от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху от 0 до 600 см H2O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая от 0 до 300 мл/см H2O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания от 0 до 9999 1 /(л•мин). Внутреннее PEEP от 0 до 120 см H2O. Отрицательная сила вдоха от -45,0 до 0,0 см H2O. Вдыхаемая концентрация кислорода от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, от -20,0 до 0,0 см H2O. Пиковый вдыхаемый поток: Взрослые/дети от 0 до 300 л/мин; Новорожденные от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети от 0 до 200 л/мин; Новорожденные от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O2-терапия) от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети от 0 до 180 л/мин; Новорожденные от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа от 0 до 4000 мл. %утечки 100%. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Режим вентиляции | объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему | 1 шт. |
|  |  | 3 | Режим вентиляции | давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим вентиляции | объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | 5 | Модуль | давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | 6 | Режим вентиляции | постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением | 1 шт. |
|  |  | 7 | Режим вентиляции | режим вздох | 1 шт. |
|  |  | 8 | Модуль | режим спонтанной вентиляции на двух уровнях с переключением с одного уровня давления на другой через заданные временные интервалы | 1 шт. |
|  |  | 9 | Режим вентиляции | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему | 1 шт. |
|  |  | 10 | Режим вентиляции | вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях | 1 шт. |
|  |  | 11 | Режим вентиляции | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | 12 | Режим вентиляции | вентиляция с адаптируемым минутным объемом | 1 шт. |
|  |  | 13 | Мониторинг: P0.1 | давление окклюзии, равное 100 мс | 1 шт. |
|  |  | 14 | Мониторинг: WOB | мониторинг работы дыхания | 1 шт. |
|  |  | 15 | Мониторинг: RSBI | индекс быстрого поверхностного дыхания | 1 шт. |
|  |  | 16 | Мониторинг: PEEPi | внутреннее положительное давление в конце выдоха | 1 шт. |
|  |  | 17 | Мониторинг: NIF | отрицательная сила вдоха | 1 шт. |
|  |  | 18 | Режим ATRC | автоматическая компенсация сопротивления трубки | 1 шт. |
|  |  | 19 | Режим NIV | неинвазивная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | 20 | Дополнительный слот для модулей | слот для установки дополнительных модулей расширения | 1 шт. |
|  |  | 21 | Опорный кронштейн | Комплект для подвесного монтажа, включая: комплект подвесного крепления для увлажнителя, подвесной монтажный комплект для дополнительного дисплея | 1 шт. |
|  |  | 22 | Мобильная тележка для аппарата | Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз. | 1 шт. |
|  |  | 23 | Модуль резервного газоснабжения | Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха от 0 до 80 см H2O, максимальный поток 240 л/мин. | 1 шт. |
|  |  | 24 | Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости | Минимальное время работы от аккумуляторов: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Режим SBT | Инструмент помощи врачу, показывает, на сколько пациент готов к отключению от ИВЛ | 1 шт. |
|  |  | 2 | Режим вентиляции | Режим вентиляции для сердечно-легочной реанимации, применяется в ходе СЛР, обеспечивает пациенту искусственную вентиляцию легких с заданными временными параметрами, позволяет избежать нанесение пациенту вреда в результате частого запуска дыхательных циклов и гипервентиляции | 1 шт. |
|  |  | 3 | Многоразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (взрослый) | Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (для взрослых) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Тестовое лёгкое (взрослое, детское) | Тестовое лёгкое (взрослое, детское) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Химический датчик O2 | Мониторинг О2, О2 терапия. Химический датчик, требует замены не реже 1 раза в 12 месяцев, в зависимости от интенсивности использования аппарата ИВЛ. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Пневматический небулайзер | часть системы увлажнения воздуха | 1 шт. |
|  |  | 8 | Экспираторный комплект | Комплект расходных материалов для обслуживания аппарата. Включает: клапан потока линии вдоха – 1, клапан потока линии выдоха - 1 | 1 шт. |
|  |  | 9 | Маска для неинвазивной вентиляции (взрослая/детская, размер M) | Маска для неинвазивной вентиляции легких (NIV/CPAP/BIPAP) многоразовая, для одного пациента. Материал маски – прозрачный пластик. Материал манжеты – медицинский силикон. Комфортное прилегание за счет двойных стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. Размер M | 1 шт. |
|  |  | 10 | Увлажнитель SH330 с трубкой | часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ | 1 шт. |
|  |  | 11 | Модуль капнометрии Sidestream CO2 | Диапазон измерений от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры: МОCO2; Диапазон от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока 120 мл/мин. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 (взрослый, детский) | Комплект аксессуаров для CO2 в боковом потоке, взрослый/детский, включая: Адаптер воздуховода - 2 шт, Влагоуловитель взрослый/детский - 2 шт, Пробоотборная трубка, взрослый/детский - 2 шт. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Модуль SpO2 | Диапазон измерений от 0 до 100 %. Разрешение 1%. Погрешность: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП от 20 до 300 /мин. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Комплект аксессуаров к модулю SpO2 (взрослый) | Включает: кабель датчика SpO2 – 1 шт, датчик SpO2 взрослый 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Шланги подачи газов (O2 и Воздух) | Шланги для соединения с центральной системой газоснабжения | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Фильтр для дыхательного контура (размер L) | Вирусобактериальный фильтр. Фильтрация: вирусы 99,99%, бактерии 99,99%. Размер L | 1 шт. |
|  |  | 2 | Маска для кислородной терапии (взрослая/детская, размер M) | Кислородная маска с трубкой и фиксирующей повязкой. Размер M | 1 шт. |
|  |  | 3 | Назальная кислородная канюля (взрослая/детская, размер M) | Назальная кислородная канюля для подачи кислорода самостоятельно дышащему пациенту. Размер M | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Подключение к электросети: AC 220V, 50Hz. Не устанавливать на расстоянии ближе, чем на 50 см с нагревательными приборами. Прибор не должен подвергаться чрезмерной вибрации, воздействию пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Во время работы, прибор должен находиться в горизонтальном положении. Температура: 18 ~ 30°C; Относительная влажность: 15% ~ 95%, без конденсации; Атмосферное давление: 70 ~ 106кПа; |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП «Детская больница г. Караганды» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 рабочих дней Адрес: г. Караганда, ул. К.Либкнехта 106В |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию будут выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включат в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Председатель тендерной комиссии						Омирзакова П.А.